ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| 1 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1.1. Να είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση των υγρών του σώματος, του στόματος, ρινική και τραχειακή αναρρόφηση σε ενήλικες ή παιδιά. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 230 V`/50Hz ή με μπαταρία εμπορίου 12V με αυτονομία περίπου 60 λεπτά. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 Να διαθέτει δοχείο 2L περίπου |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 Να διαθέτει μέγιστη ισχύ (ροή): 36L/min |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 Πίεση: -0,80 Bar περίπου |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 Ο χρόνος επαναφόρτισης της μπαταρίας να είναι 120 – 150 λεπτά περίπου |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 Το επίπεδο θορύβου να είναι 65,5 dBA (με δοχείο) /68,5 dBA (χωρίς δοχείο) περίπου |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ |  |  |  |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 2.1 Να παρέχει ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση της HbA1c |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 Να παρέχει άμεσα αποτελέσματα, με μεγάλη ακρίβεια και εύκολο χειρισμό |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 Ο χρόνος μέτρησης και ανάλυσης να διαρκεί λιγότερο από 4 λεπτά και να παρέχει αξιόπιστη μέτρηση για ασφαλή διάγνωση |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 Να είναι εύκολη στη χρήση με οπτικές οδηγίες στην οθόνη, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 Να απαιτείται περίπου 4ml δείγματος αίματος |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 Να χρησιμοποιεί τη μέθοδο boronate affinity |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 Το εύρος μέτρησης να είναι: περίπου 4-15% A1c DCCT |  |  |  |  |
| 2.8 Απόκλιση: CV <3% σε 7% A1c DCCT περίπου |  |  |  |  |
| 2.9 Να είναι ανεπηρέαστη από τις μεταβολές της αιμοσφαιρίνης |  |  |  |  |
| 2.10 Να διαθέτει αναγνώστη barcode για να σαρώνονται τα στοιχεία βαθμονόμησης , των ασθενών και ID χειριστή |  |  |  |  |
| 2.11 Να αποθηκεύει τουλάχιστον 6.500 αποτελέσματα |  |  |  |  |
| 2.12 Να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να επιλέγει διπλή υποβολή εκθέσεων |  |  |  |  |
| 2.13 Ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει % DCCT, IFCC mmol/ mol, Eag mg/dl ή Eag mmol/I |  |  |  |  |
| 2.14 Να διαθέτει θύρα USB και προαιρετικά εκτυπωτή ετικετών |  |  |  |  |
| 2.15 Να διαθέτει διαστάσεις: 95 mm(h) x 205 mm(w) x 135 mm(d) περίπου |  |  |  |  |
| 3 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ-Monitor |  |  |  |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 3.1 Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, κατάλληλος για εσωτερική, εξωτερική (σύγχρονη – ασύγχρονη) και ημιαυτόματη απινίδωση και να αποτελείται από: |  |  |  |  |
| Α. Απινιδωτή. 1.Ενέργεια εξόδου από 2 έως 260 Joules τουλάχιστον σε 10 βήματα τουλάχιστον για εξωτερική απινίδωση, με χρόνο φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια από ρευμα ή απο μπαταρία μέχρι 5 sec. 2. Να έχει την δυνατότητα τουλάχιστον 70 απινιδώσεων στην μέγιστη ενέργεια με την μπαταρία και τουλάχιστον 2 ωρών monitoring. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας από το ρεύμα να μην υπερβαίνει τις 4 ώρες. 3. Να διαθέτει Ελληνικό πάνελ χειρισμού και Ελληνικό menu. 4. Να συνοδεύεται από Paddles παίδων και ενηλίκων πάνω στα οποία να υπάρχει ένδειξη της διαθωρακικής αντίστασης του ασθενούς. 5. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων σε μνήμη με καταγραφή τουλάχιστον 100 ωρών συνεχούς ΗΚΓραφήματος ή 24 ωρών συνεχούς ΗΚΓραφήματος με ταυτόχρονη καταγραφή ηχητικών δεδομένων. 6. Να διαθέτει ημιαυτόματη εξωτερική απινίδωση (AED) με φωνητικά και οπτικά μηνύματα στα Ελληνικά. 7. Το πλάτος του παλμού της διφασικής κυμματομορφής να μεταβάλλεται ανάλογα της αντίστασης του ασθενούς. |  |  |  |  |
| Β. Monitor 1.Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 6’’, τεσσάρων καναλιών, για την παρακολούθηση του ΗΚΓραφήματος του πληθυσμογραφήματος και των αναπνοών. Επίσης στην οθόνη να απεικονίζονται οπτικά μηνύματα και ψηφιακές τιμές όπως ο καρδιακός ρυθμός, η ενέργεια, κ.λπ. 2. Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό με ρυθμιζόμενα όρια. Επίσης να διαθέτει φωτεινό φάρο για απομακρυσμένη παρακολούθηση των συναγερμών. |  |  |  |  |
| Γ. Καταγραφικό 1.Να διαθέτει καταγραφικό δύο καναλιών, σύγχρονης τεχνολογίας για την καταγραφή του ΗΚΓραφήματος, στοιχείων απινίδωσης, trend του καρδιακού ρυθμού. 2. Να καταγράφει την επιλεχθείσα ενέργεια, την παραληφθείσα ενέργεια, την διαθωρακική αντίσταση του ασθενούς, αναφορές ελέγχων και βασικών λειτουργιών. 3. Ταχύτητες καταγραφής 25-50mm/sec. |  |  |  |  |
| 3.2 Να διαθέτει ενισχυτή οξυμετρίας και δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης καπνογραφίας για διασωληνωμένους και μη ασθενείς |  |  |  |  |
| 3.3 Να διαθέτει απαραιτήτως τροχήλατο καρότσι μεταφοράς και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα καλώδια για χρήση σε ενήλικες και παιδιά (καλώδια ασθενούς – τριπολικό ή πενταπολικό – και paddles για ενήλικες και παιδιά, χαρτί για το καταγραφικό, αισθητήρα με καλώδιο SpO2 και ότι άλλο χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του) |  |  |  |  |
| 3.4 Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της στάθμης των συσσωρευτών και του πυκνωτή, καθώς και καθημερινό αυτόματο έλεγχο με αντίστοιχη οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας |  |  |  |  |
| 3.5 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από περίπου -5 έως περίπου 45° C. |  |  |  |  |
| 3.6 Να είναι συμπαγής κατασκευή, εύκολη στον χειρισμό και τη μεταφορά. Να καλύπτει τις διεθνείς προδιαγραφές για πτώση, για πτητικά μέσα και να διαθέτει προστασία από υγρά |  |  |  |  |
| 3.7 Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης |  |  |  |  |
| 3.8 Μετά τη λήξη της εγγύησης και μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παράδοση να εξασφαλίζεται από τον κατασκευαστή η παροχή ανταλλακτικών |  |  |  |  |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12-KANAΛΟΣ |  |  |  |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 4.1Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση, να διαθέτει σήμανση CE και να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ειδικότερα με το ΕΝ 60601-2-25 για ηλεκτροκαρδιογράφους |  |  |  |  |
| 4.2 Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz μέσω ενσωματωμένου τροφοδοτικού και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία |  |  |  |  |
| 4.3 Να υπάρχει διάταξη προστασίας του ασθενή και της συσκευής από τυχαία διαρροή ρεύματος ή χρήση απινιδωτή |  |  |  |  |
| 4.4Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 300 τουλάχιστον ΗΚΓραφημάτων με δυνατότητα επανεκτύπωσης της τελευταίας καταγραφής με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Επίσης να αποθηκεύονται τα τελευταία 3 λεπτά τουλάχιστον όλων των απαγωγών του ΗΚΓραφήματος για ανίχνευση τυχόν αρρυθμιών |  |  |  |  |
| 4.5 Να διαθέτει αυτόματη, χειροκίνητη και λειτουργία προεπισκόπησης ( preview) για έλεγχο του ΗΚΓραφήματος πριν την εκτύπωση |  |  |  |  |
| 4.6 Να έχει δυνατότητα ρύθμισης χρόνου εκτύπωσης μέχρι 20sec περίπου στην αυτόματη λειτουργία |  |  |  |  |
| 4.7 Να διαθέτει ειδικό λογισμικό ανίχνευσης αρρυθμιών το οποίο κατά την διάρκεια εκτύπωσης του ΗΚΓραφήματος ηρεμίας αυτομάτως να επιμηκύνει την εκτύπωση του αποφεύγοντας έτσι την απώλεια καταγραφής αυτών |  |  |  |  |
| 4.8 Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης εμφυτευμένου βηματοδότη |  |  |  |  |
| 4.9 Ο ρυθμός δειγματοληψίας λήψης σήματος να είναι τουλάχιστον 5000 samples/sec/ch |  |  |  |  |
| 4.10 Η μετατροπή του σήματος A/D να είναι τουλάχιστον 32bit, η αντίσταση εισόδου ≥50MΩ και λόγος απόρριψης κοινής λειτουργίας CMMR &gt;100dB για βέλτιστη ποιότητα σήματος ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες |  |  |  |  |
| 4.11 Η απόκριση της συχνότητας να είναι 0,05-150 Hz περίπου |  |  |  |  |
| 4.12 Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο τύπου QWERTY, για την εισαγωγή των στοιχείων του ασθενούς, με πλήκτρα άμεσης λειτουργίας για την εκτύπωση του ΗΚΓγραφήματος, αλλαγής της ταχύτητας, της ευαισθησίας, των προβαλλόμενων απαγωγών και των φίλτρων |  |  |  |  |
| 4.13 Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης των παρασίτων μυϊκού τρόμου και υψηλών συχνοτήτων 100 &amp; 150 Hz |  |  |  |  |
| 4.14 Να έχει ευαισθησία 5, 10, 20 mm/mV και ταχύτητα καταγραφής 25-50mm/sec τουλάχιστον |  |  |  |  |
| 4.15 Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και ενημέρωσης του χρήστη μέσω οπτικής ένδειξης για την ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος και να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με επισήμανση σε περίπτωση αποκόλλησης κάποιου ηλεκτροδίου |  |  |  |  |
| 4.16 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT, μεγέθους 6 τουλάχιστον ιντσών, υψηλής ανάλυσης, στην οποία απεικονίζονται και οι 12 απαγωγές ταυτόχρονα, η ταχύτητα καταγραφής, η ευαισθησία, προειδοποιητικά μηνύματα για την καθοδήγηση του χρήστη κ.α |  |  |  |  |
| 4.17 Η εκτύπωση του ΗΚΓραφήματος να γίνεται σε θερμογραφικό χαρτί πλάτους 110mm τουλάχιστον σε 3,4,6 κανάλια |  |  |  |  |
| 4.18 Να διαθέτει πιστοποιημένο αλγόριθμο για αυτόματη διάγνωση του ΗΚΓραφήματος και εξαγωγή μετρήσεων HR, PR, QT, QTc, P, QRS, T |  |  |  |  |
| 4.19 Να διαθέτει δυνατότητα εξαγωγής των καρδιογραφημάτων σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου απευθείας από τον ηλεκτροκαρδιογράφο για ανάγνωση και εκτύπωση από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή. |  |  |  |  |
| 4.20 Να διαθέτει θύρα για άμεση σύνδεση ( ενσύρματη ή ασύρματη ) με πλήρες πληροφοριακό σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης ΗΚΓραφημάτων με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων, με δυνατότητα ανάκλησης και αυτόματης σύγκρισης με παλαιότερες εξετάσεις |  |  |  |  |
| 4.21 Στη βασική σύνθεση να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία του : •Δεκαπολικό καλώδιο με δυνατότητα προσαρμογής ακροδεκτών για αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. •Τέσσερα (4) ηλεκτρόδια άκρων ( μανταλάκια) • Έξι (6) προκάρδια ηλεκτρόδια (φούσκες) •Καλώδιο τροφοδοσίας • Θερμογραφικό χαρτί • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία |  |  |  |  |
| 4.22 Να συνοδεύεται με τροχήλατη βάση και πολύσπαστο βραχίονα στήριξης καλωδίου ασθενούς του ίδιου οίκου κατασκευής και να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. |  |  |  |  |
| 4.23 Μετά τη λήξη της εγγύησης και μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παράδοση να εξασφαλίζεται από τον κατασκευαστή η παροχή ανταλλακτικών |  |  |  |  |
| 4.24 Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO για την προμήθεια, διακίνηση και τεχνολογική υποστήριξη ιατρικών προϊόντων με πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή τεχνικό προσωπικό. Επίσης να διαθέτει ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για περιβαλλοντική διαχείριση |  |  |  |  |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 3-ΚΑΝΑΛΟΣ |  |  |  |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 5.1 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να εργάζεται με ρεύμα πόλεως 220 V / 50 Hz καθώς και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες |  |  |  |  |
| 5.2 Να διαθέτει οθόνη LCD 4’’ ιντσών τουλάχιστον όπου να φαίνονται ταυτόχρονα όλες οι απαγωγές |  |  |  |  |
| 5.3 Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης των καρδιογραφημάτων, με δυνατότητα επέκτασης |  |  |  |  |
| 5.4 Να καταγράφει το πλήρες ΗΚΓράφημα σε 1-2 και 3 κανάλια |  |  |  |  |
| 5.5 Να διαθέτει ταχύτητα καταγραφής (25-50mm/sec) |  |  |  |  |
| 5.6 Να διαθέτει ρύθμιση ευαισθησίας 5, 10, 20 mm/mV |  |  |  |  |
| 5.7 Να συνοδεύεται με αξιόπιστο πρόγραμμα διάγνωσης και μετρήσεων του ΗΚΓραφήματος |  |  |  |  |
| 5.8 Να έχει την δυνατότητα καταγραφής μέσου όρου επαρμάτων και αυτόματη καταγραφή καρδιακού ρυθμού |  |  |  |  |
| 5.9 Να καταγράφει σε χαρτί τουλάχιστον 63 mm |  |  |  |  |
| 5.10 Απόκριση συχνότητας 0,05 – 150 Hz |  |  |  |  |
| 5.11 High cut filter 25-50-75 – 100 – 150 Hz |  |  |  |  |
| 5.12 Να έχει συχνότητα δειγματοληψίας (Sample Rate) τουλάχιστον 7.000 δείγματα το δευτερόλεπτο |  |  |  |  |
| 5.13 Να διαθέτει θύρα ethernet για τη σύνδεση σε δίκτυο, για αρχειοθέτηση και αποθήκευση των ΗΚΓραφηματων σε υπολογιστή |  |  |  |  |
| 5.14 Να συνοδεύεται από 10πολικό καλώδιο ασθενούς εύκολα επισκευαζόμενο (μη συμπαγές) |  |  |  |  |
| 5.15 Να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση και βραχίονα στήριξης των καλωδίων του ιδίου οίκου |  |  |  |  |
| 5.16 Μετά τη λήξη της εγγύησης και μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παράδοση να εξασφαλίζεται από τον κατασκευαστή η παροχή ανταλλακτικών |  |  |  |  |
| 5.17 Να φέρει την σήμανση CE |  |  |  |  |
| 6 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 6.1 Να διαθέτει εξαιρετική αντοχή και να μη χρειάζεται καλιμπράρισμα ακόμα και μετά από πτώση από ύψος |  |  |  |  |
| 6.2 Να διαθέτει σκανδάλη αντί για βίδα απελευθέρωσης αέρα ώστε να χρησιμοποιείται εύκολα με το ένα χέρι |  |  |  |  |
| 6.3 Να διαθέτει αντίσταση σε πτώση περίπου 75cm για διατήρηση ακρίβειας και καλιμπραρίσματος |  |  |  |  |
| 6.4 Άνετη και ανατομική λαβή |  |  |  |  |
| 6.5 Να είναι ελαφρύ |  |  |  |  |
| 6.6 Να παρέχει 15 χρόνια εγγύηση καλιμπραρίσματος |  |  |  |  |
| 6.7 Να περιλαμβάνεται μία (1) περιχειρίδα ενηλίκων και μία (1) παίδων |  |  |  |  |
| 7 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 7.1. Να διαθέτει τετράγωνο (145mm περίπου) ή στρόγγυλο (ø147mm περίπου) καντράν με ευανάγνωστους χαρακτήρες |  |  |  |  |
| 7.2 Να διαθέτει ευανάγνωστη κλίμακα από 0 έως 300mmHg |  |  |  |  |
| 7.3 Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό και να διαθέτει μεταλλικό καλαθάκι για τοποθέτηση της περιχειρίδας και του πουάρ |  |  |  |  |
| 7.4 Να περιλαμβάνεται μία (1) περιχειρίδα ενηλίκων και μία (1) παίδων με velcro, κατασκευασμένη από νάυλον για εύκολο καθαρισμό και σπιράλ μεγάλου μήκους για μεγαλύτερη λειτουργικότητα |  |  |  |  |
| 7.5 Μέγιστη απόκλιση: +/- 3mm Hg |  |  |  |  |
| 8 | ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ |  |  |  |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 8.1 Να παρέχει ακριβείς μετρήσεις οξυγόνωσης με εύρος μέτρησης 0-100% και παλμού με εύρος μέτρησης 20-320 BPM περίπου |  |  |  |  |
| 8.2 Να είναι ανθεκτικό σε πτώσεις και στο νερό |  |  |  |  |
| 8.3 Να είναι συμπαγές και φορητό |  |  |  |  |
| 8.4 Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD |  |  |  |  |
| 8.5 Να είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά και ενήλικες |  |  |  |  |
| 8.6 Να λειτουργεί με μια μπαταρία ΑΑΑ (περίπου 2.400 στιγμιαίες μετρήσεις) |  |  |  |  |
| 8.7 Ακρίβεια μέτρησης 70-100% SpO2 ± 2 digits &amp; 20-250 BPM ± 3 digits |  |  |  |  |
| 9 | ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ |  |  |  |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 9.1 Να είναι συμπαγής και μεταλλική κατασκευή |  |  |  |  |
| 9.2 Να διαθέτει ομοιογενή φωτισμό ξένου αλογόνου XHL χωρίς αντανακλάσεις για καλύτερη εξέταση του ακουστικού πόρου και του τυμπάνου |  |  |  |  |
| 9.3 Να διαθέτει μεγάλο και ανθεκτικό στις γρατσουνιές παράθυρο προβολής κατασκευασμένο από γυαλί με μεγέθυνση x3 |  |  |  |  |
| 9.4 Να παρέχει ανεμπόδιστη εξέταση από άκρη σε άκρη με την τεχνολογία οπτικής ίνας και χωρίς παραμόρφωση της εικόνας |  |  |  |  |
| 9.5 Το παράθυρο παρατήρησης να ανοίγει συρόμενα, ενώ είναι βιδωμένο πάνω στην κεφαλή |  |  |  |  |
| 9.6 Να διαθέτει κλείδωμα αυτόματο της κεφαλής πάνω στην λαβή, χωρίς να έρχεται σε επαφή μέταλλο με μέταλλο, αυξάνοντας την διάρκεια ζωής του προϊόντος και μειώνοντας την φθορά |  |  |  |  |
| 9.7 Να συμπεριλαμβάνονται: - 4 χωνάκια πολλαπλών χρήσεων - 10 χωνάκια μίας χρήσης - Εφεδρικό λαμπτήρα - τη λαβή αλκαλικών μπαταριών - Θήκη μεταφοράς |  |  |  |  |
| 10 | ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ |  |  |  |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 10.1 Να διαθέτει ισχυρό συμπιεστή (compressor) και φιαλίδιο νεφελοποίησης Sidestream που λειτουργεί μεσύστημα Ventouri που μειώνει τις απώλειες φαρμάκου κατά την εκπνοή και παρέχει ταχεία νεφελοποίηση |  |  |  |  |
| 10.2 Μέγιστη πίεση:3,4bar περίπου |  |  |  |  |
| 10.3 Μέση ροή:7λίτρα/min περίπου |  |  |  |  |
| 10.4 Μέση αεροδυναμική διάμετρος μάζας (MMAD):3,00microns περίπου |  |  |  |  |
| 10.5 Μέσος χρόνος θεραπείας (2,5ml): 4min περίπου |  |  |  |  |
| 10.6 Μέγεθος σωματιδίων έως 5microns: &gt;80% |  |  |  |  |
| 10.7 Επίπεδο θορύβου: 55dbA περίπου |  |  |  |  |
| 11 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΑΥΤΙΩΝ |  |  |  |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 11.1 Να είναι φορητή, χειροκίνητη, ιδανική για αφαίρεση του κεριού από το αυτί |  |  |  |  |
| 11.2 Να διαθέτει χειροκίνητη αντλία ψεκασμού σε μορφή spray η οποία παράγει όγκο νερού ανά ψεκασμό (+36%) συγκρινόμενη με τις κλασσικές σύριγγες ή άλλες χειροκίνητες συσκευές πλύσεως αυτιών |  |  |  |  |
| 11.3. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμόμετρο πάνω στο μπουκάλι για την ένδειξη της θερμοκρασίας του νερού |  |  |  |  |
| 11.4 Να περιλαμβάνει 20 ρύγχη τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα από ασφαλές και μαλακό υλικό, ώστε να μην τραυματίζουν το αυτί του ασθενούς |  |  |  |  |
| 11.5Να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχέουν το νερό προς 3 διευθύνσεις πάνω στον ακουστικό πόρο και όχι απευθείας πάνω στην τυμπανική μεμβράνη του αυτιού, προστατεύοντας έτσι από τραυματισμούς του τυμπάνου και ταυτόχρονα αφαιρώντας και καθαρίζοντας το αυτί από το κερί |  |  |  |  |
| 11.6 Τα ρύγχη να είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες, και συμβατά με τις συσκευές πλύσης Waterpick καθώς με όλες τις σύριγγες που διαθέτουν υποδοχή luer lock |  |  |  |  |
| 11.7 Η συσκευασία να περιλαμβάνει ένα μπουκάλι ειδικού ψεκασμού, 20 ρύγχη καθώς και ειδικό λεκανάκι |  |  |  |  |
| 12 | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ |  |  |  |
| Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 12.1 Να είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά |  |  |  |  |
| 12.2 Να φέρει διαφράγματα διπλών συχνοτήτων και στις δύο πλευρές, που παρέχουν άριστη ακουστική απόδοση, διαγνωστική ευελιξία και ευκολία στην αντιμετώπιση ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών |  |  |  |  |
| 12.3 Η παιδιατρική πλευρά του κώδωνα να μετατρέπεται σε παραδοσιακό κώδωνα, αντικαθιστώντας το διάφραγμα διπλών συχνοτήτων με μία ελαστική στεφάνη που δεν «παγώνει» τον ασθενή και το οποίο περιλαμβάνεται με κάθε στηθοσκόπιο |  |  |  |  |
| 12.4 Τόσο η παιδιατρική πλευρά του κώδωνα όσο και η πλευρά ενηλίκων να έχουν ενιαία διαφράγματα που αφαιρούνται, συνδέονται και καθαρίζονται εύκολα, καθώς οι επιφάνειες είναι λείες και χωρίς κοιλότητες |  |  |  |  |

Στην στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί ποινή αποκλεισμού. Οι απαντήσεις  στην στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή)